德国律维施泰因初筛睡眠监测仪技术相应表

名称	初筛睡眠监测仪SOMNOlab 2 初筛版

用途	用于睡眠呼吸暂停综合症等睡眠疾病的初筛诊断，无创机械通气治疗的疗效评估。

适用科室	睡眠医学中心，呼吸科，五官科，神经内科，心内科,老年科

1	原装进口多导睡眠监测仪11导联

2	带有热敏式或压差式口鼻气流感受器

3	带有胸带及胸动感受器

4	带有腹带及腹动感受器

5	带有血氧饱和度探头

6	压差式口鼻气流感受器集成鼾声感受器，一体化设计

7	一体化体位传感器，不易脱落

8	在线监测/无线监测兼容（蓝牙技术选配）

9	具有声音报警功能，可对血氧饱和度过低，心率异常，导联脱落等情况进行报警。报警内容及声音可自由设置

10	可在床旁进行感受器连接质量测试（一键测试）

11	实时在线监测导联连接质量

12	带有ARTISANA智能辅助软件分析系统，睡眠分期准确率达80%，而微觉醒及其它分析结果准确率高达93%

13	通过P-T adaptor 技术，可连接无创呼吸机，并监测面罩内压力，漏气量，呼吸频率和气流流速曲线

14	Transforbox(选配) 可外接检测模块及其他品牌呼吸机

15	实时自动分析功能，在记录同时就可进行自动分析，记录结束就可得出分析结果； 实时手动编辑分析功能，在记录同时就可对已记录资料进行编辑分析；也可在记录结束后进行手动编辑分析；另外在实时记录时可对其它记录进行手动编辑分析

16	呼吸报告：呼吸暂停和低通气平均长度、最大长度、最高及最低血氧饱和度，呼吸暂停和低通气总次数。不同体位下的呼吸暂停和低通气次数、氧减饱和总时间及总发生次数、呼吸暂停指数和低通气指数以及不同体位下的紊乱指数。

17	 血氧饱和度报告：氧饱和度范围（如80～89%，70～79%）的持续时间及最低血氧饱和度，血氧饱和度范围所占百分比、不同体位下血氧饱和度范围所占百分比和最低血氧饱和度，氧饱和度范围内氧减饱和次数及基线和最低血氧饱和度，持续不同时间的氧减饱和次数。

18	 呼吸暂停低通气报告：每次呼吸暂停和低通气事件的详细情况，包括持续时间，发生在那一个片断（以30秒原始记录为一片断）、什么时候发生、体位情况、最低血氧饱和度及事件类型。

19	血氧饱和报告：每次血氧饱和持续时间、发生片断及发生时间，基线血氧饱和度和最低血氧饱和度、体位。

20	鼾声报告：鼾声持续总时间、不同睡眠期鼾声持续时间、鼾声总数、伴有事件（如呼吸事件）鼾声数和相应指数；每次鼾声事件持续时间、发生片断和发生时间、包含的鼾声数目。

| 导联 | SOMNOLab 2 初筛版 | 传感器 |
| --- | --- | --- |
| flow 1 鼻气流1 | 1 | Thermistor 热敏式鼻气流传感器 |
| flow 2 鼻气流2 | 2 | nasal cannula压差式鼻气流传感器 |
| thorax movements 胸动信号 | 3 | 胸动传感器，与背带相连的腹动传感器以及RIP传感器 |
| abdomen movements腹动信号 | 4 |  |
| SpO2 | 5 | 血氧传感器 |
| plethysmogram体积描记图 | 6 |  |
| pulse rate脉率 | 7 |  |
| quality质量信号 | 8 |  |
| Therapy- (mask-) pressure治疗压力 | 9 | PT适配器，压差式流量传感器 |
| leakage漏气 | 10 |  |
| snoring鼾声 | 11 | 鼻气流导管，麦克风（鼾声）或者PT适配器 |
| respiration rate呼吸频率 | 12 |  |
| flattening气流受限平台 | 13 |  |
| body position体位 | 14 | 体位传感器 |

| 初筛睡眠监测仪技术相应表 |
| --- |
| 名称 | 初筛睡眠监测仪SOMNOlab 2 初筛版 |
| 用途 | 用于睡眠呼吸暂停综合症等睡眠疾病的初筛诊断，无创机械通气治疗的疗效评估。 |
| 适用科室 | 睡眠医学中心，呼吸科，五官科，神经内科，心内科,老年科 |
| 序号 | 招标主要参数 |
| 1 | 原装进口多导睡眠监测仪11导联 |
| 2 | 带有热敏式或压差式口鼻气流感受器 |
| 3 | 带有胸带及胸动感受器 |
| 4 | 带有腹带及腹动感受器 |
| 5 | 带有血氧饱和度探头 |
| 6 | 压差式口鼻气流感受器集成鼾声感受器，一体化设计 |
| 7 | 一体化体位传感器，不易脱落 |
| 8 | 在线监测/无线监测兼容（蓝牙技术选配） |
| 9 | 具有声音报警功能，可对血氧饱和度过低，心率异常，导联脱落等情况进行报警。报警内容及声音可自由设置 |
| 10 | 可在床旁进行感受器连接质量测试（一键测试） |
| 11 | 实时在线监测导联连接质量 |
| 12 | 带有ARTISANA智能辅助软件分析系统，睡眠分期准确率达80%，而微觉醒及其它分析结果准确率高达93% |
| 13 | 通过P-T adaptor 技术，可连接无创呼吸机，并监测面罩内压力，漏气量，呼吸频率和气流流速曲线 |
| 14 | Transforbox(选配) 可外接检测模块及其他品牌呼吸机 |
| 15 | 实时自动分析功能，在记录同时就可进行自动分析，记录结束就可得出分析结果； 实时手动编辑分析功能，在记录同时就可对已记录资料进行编辑分析；也可在记录结束后进行手动编辑分析；另外在实时记录时可对其它记录进行手动编辑分析 |
| 16 | 呼吸报告：呼吸暂停和低通气平均长度、最大长度、最高及最低血氧饱和度，呼吸暂停和低通气总次数。不同体位下的呼吸暂停和低通气次数、氧减饱和总时间及总发生次数、呼吸暂停指数和低通气指数以及不同体位下的紊乱指数。 |
| 17 | 血氧饱和度报告：氧饱和度范围（如80～89%，70～79%）的持续时间及最低血氧饱和度，血氧饱和度范围所占百分比、不同体位下血氧饱和度范围所占百分比和最低血氧饱和度，氧饱和度范围内氧减饱和次数及基线和最低血氧饱和度，持续不同时间的氧减饱和次数。 |
| 18 | 呼吸暂停低通气报告：每次呼吸暂停和低通气事件的详细情况，包括持续时间，发生在那一个片断（以30秒原始记录为一片断）、什么时候发生、体位情况、最低血氧饱和度及事件类型。 |
| 19 | 血氧饱和报告：每次血氧饱和持续时间、发生片断及发生时间，基线血氧饱和度和最低血氧饱和度、体位。 |
| 20 | 鼾声报告：鼾声持续总时间、不同睡眠期鼾声持续时间、鼾声总数、伴有事件（如呼吸事件）鼾声数和相应指数；每次鼾声事件持续时间、发生片断和发生时间、包含的鼾声数目。 |

供应商名称：广州广诚杰医学科技有限公司

地址：广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦405房

电话：020-37621212